
***Célula de carga***



 ***Departamento de Ingeniería Electrónica -* ETSIT *- Universitat Politècnica de València***

**CÉLULA DE CARGA**

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- MATERIAL UTILIZADO.

3.- CIRCUITO PROPUESTO.

4.- DESARROLLO TEÓRICO.

5.- DESARROLLO PRÁCTICO.

5.1.- AJUSTE DEL SISTEMA.

5.2.- ADQUISICIÓN DE DATOS.

6.- ESPECIFICACIONES.

**1.- INTRODUCCIÓN**

El objetivo de la práctica consiste en el diseño de una balanza electrónica. Para su implementación se dispondrá de una célula de carga con capacidad hasta 2 kg. Para no dañar la célula deberá prestarse especial atención en no sobrepasar su capacidad máxima de carga.

Deberá diseñarse un amplificador de instrumentación que nos proporcione una salida de 1 V/kg. La salida se visualizará con un multímetro digital de 5 1/2 dígitos, obteniéndose una resolución de décimas de gramo. Para la calibración de la balanza se dispondrá de un juego de masas que se utilizará como patrón de referencia. La exactitud requerida será de 1g en todo el rango de medida.

**2.- MATERIAL UTILIZADO.**

- Célula de carga 2 kg F.E.

- Juego de masas de 1g a 1kg.

- Circuito integrado A.O. OP07.

**3.- CIRCUITO PROPUESTO.**

En el plano adjunto se dispone del circuito propuesto para la implementación de la práctica. El esquema se compone de un Amplificador de Instrumentación (A.I.) con tres A.O., y una etapa posterior con un A.O. para el ajuste del cero. El ajuste de offset del A.I. debe elegirse por el alumno en solo uno de los tres A.O, y según el esquema del fabricante (ver especificaciones del OP07). No se han añadido las tensiones de alimentación de los A.O.: la tensión de alimentación deberá ser de ±15V, y deberá filtrarse cada alimentación respecto a masa, con un condensador electrolítico de 100µF y uno plástico de 220nF.

**4.- DESARROLLO TEÓRICO**

Deberá leerse atentamente las especificaciones de la célula de carga, analizando en detalle cada una de las especificaciones. Deberá, así mismo, realizar un análisis teórico detallado del amplificador de instrumentación propuesto (Fig.1).

Responder a las siguientes cuestiones, con objeto de comprender el funcionamiento de la célula de carga y el amplificador de instrumentación.



Figura 1: Amplificador de Instrumentación con 3 A.O.

**Estudio teórico de las características de la célula de carga:**

1. Sensibilidad de la célula de carga y tolerancia de la sensibilidad.

S = 2 mV/V Tolerancia Sensibilidad =10%

1. Tensión de alimentación recomendada por el fabricante.

Vcc = 10V

1. Para la tensión recomendada por el fabricante, determinar la sensibilidad de la célula de carga en mV/kg, y en V/g.

S = 10 mV/kg S = 10 V/g

1. Determinar la ganancia del circuito amplificador para obtener a la salida una sensibilidad de 1 V/kg.

G = 1/0.01=100

1. Determinar la sobrecarga máxima aplicable sin pérdida de características.

Sobrecarga máxima = 3 Kg

1. Determinar el valor óhmico de las galgas del puente.

R galga = 400 ohms

1. Determinar el error de linealidad, expresado en gramos.

Error de linealidad = 0.015%\*FE=0.1g

1. Determinar el error máximo debido a una variación de temperatura ambiente de 20 0C, para carga cero y para salida a fondo de escala.

Error carga cero =0.046%

Error fondo escala =0.028%

1. Justificar el posible desequilibrio del puente de la célula de carga, cuando no tiene carga aplicada.

Por temperatura y porque las resistencias no son perfectas.

1. Determinar el error debido a la histéresis, expresado en gramos.

Error de histéresis =0.3g

1. Determinar el error combinado, expresado en gramos.

Error combinado =0.4g

**Estudio teórico de las características del A.I. con tres A.O.:**

1. Hallar la función de transferencia del Amplificador de instrumentación.

Para las expresiones de a continuación recordar que esto es con el modelo genérico de las transparencias.

A diagram of a circuit

Description automatically generated

A group of math equations

Description automatically generated

1. Hallar la expresión general de la ganancia en modo común.

Gmc A math equation with r and r

Description automatically generated with medium confidence

1. Hallar la expresión general de la ganancia diferencial.

Gd =A math equations with numbers

Description automatically generated

1. Condiciones que han de cumplir las resistencias del Amplificador para optimizar el rechazo en modo común, obteniendo la nueva expresión de la ganancia diferencial.

A partir de este apartado ya llamamos a las resistencias con los nombres que se les da en esta práctica en específico.

Condición resistencias (CMR = ∞): R9/R1=(R8+R7)/R6=K=1 aprox.

Gd = -K(1+G)

1. Justificar la función de la resistencia R8.

R8 es el potenciómetro usado para el ajuste del CMRR. Variándolo se consigue que la ganancia en modo común sea igual a 0.

1. Determinar el valor de los componentes del Amplificador de Instrumentación.

R1= 4K7 R4=pot de 200 ajustado a 94 R7=3K9

R2=4K7 R5=4K7 R8=pot. de 1K ajustado a 800

R3=47 R6=4K7 R9=4K7

1. Valor de la ganancia del amplificador de instrumentación.

G =2\*R2/(R3+R4) =100

1. Explicar las fases para el ajuste de la tensión de offset, ganancia en modo común y de la ganancia diferencial.

En primer lugar, se ajusta el offset del amplificador con una entrada común de 0 voltios. Para ello ajustamos el potenciómetro de offset de uno de los amplificadores de la primera etapa conectando al pin intermedio +Vcc.

Posteriormente pasamos a ajustar el CMRR para que la ganancia común sea igual a cero. Para ello ajustamos R8 con una entrada en modo común de 5 voltios hasta que la salida sea igual a cero.

Una vez realizado volvemos a ajustar el offset del operacional como en el primer paso pero esta vez con el sensor conectado y sin aplicar excitación. Esto nos hará eliminar el offset que introduce el transductor.

Finalmente ajustaremos la ganancia variando R4 para que 1Kg de peso a la entrada sea igual a 1 voltio a la salida del amplificador. Para ello llevamos el transductor a fondo de escala con 2 Kg y variamos el potenciómetro para que a la salida tengamos 2 voltios ajustando al gramo más cercano.

**5.- DESARROLLO PRÁCTICO**

**5.1.- AJUSTE DEL SISTEMA**

Una vez montado el circuito de la Figura 1 deberán llevarse a cabo los siguientes ajustes. Comente brevemente las opciones y método empleado, así como los resultados obtenidos en el proceso de ajuste:

1. Ajuste el offset de los A.O. que crea necesarios.
2. Ajuste el rechazo en modo común a cero.
3. Compense el error de offset debido al transductor.
4. Ajuste la ganancia.

A continuación, se adjuntan fotos de la práctica:

A circuit board with wires

Description automatically generated

Foto del circuito propuesto

A close-up of several electronic devices

Description automatically generated

Offset una vez ajustado con entrada común a 0 voltios

Several electronic devices with wires

Description automatically generated

CMRR ajustado para ganancia en modo común igual a cero con entrada común a 5 voltios

Several electrical devices with wires

Description automatically generated with medium confidence

Voltaje de salida sin aplicar excitación ajustado a cero con potenciómetro de offset.

A machine with wires and electronic equipment

Description automatically generated with medium confidence

Voltaje de salida aplicando 2 Kg de peso y ajustando al gramo mas cercano

Several electronic devices with wires

Description automatically generated

Voltaje de salida aplicando señal senoidal en modo común para observar el efecto de CMRR infinito con un seno.

**5.2.- ADQUISICIÓN DE DATOS**

1. Realizar una tabla que relacione la tensión de salida del amplificador con la masa aplicada, para el rango de cero a 2 kg, y en incrementos de 50 g.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **masa(g)** | **Vout(mV)** | **masa(g)** | **Vout(mV)** |
| **0** | **0.18** | **1050** | **1049.6** |
| **50** | **49.76** | **1100** | **1099.7** |
| **100** | **99.87** | **1150** | **1149.5** |
| **150** | **149.8** | **1200** | **1199.7** |
| **200** | **199.9** | **1250** | **1249.4** |
| **250** | **249.9** | **1300** | **1299.5** |
| **300** | **299.9** | **1350** | **1349.9** |
| **350** | **347.5** | **1400** | **1399.8** |
| **400** | **397.3** | **1450** | **1449.9** |
| **450** | **449.7** | **1500** | **1499.4** |
| **500** | **499.8** | **1550** | **1549.6** |
| **550** | **549.7** | **1600** | **1599.5** |
| **600** | **599.9** | **1650** | **1649.4** |
| **650** | **649.8** | **1700** | **1699.5** |
| **700** | **699.7** | **1750** | **1749.5** |
| **750** | **749.7** | **1800** | **1799.5** |
| **800** | **799.9** | **1850** | **1849.5** |
| **850** | **849.7** | **1900** | **1899.4** |
| **900** | **899.8** | **1950** | **1949.3** |
| **950** | **949.7** | **2000** | **1999.9** |
| **1000** | **999.7** | **0** | **0.2** |

1. Representar gráficamente las medidas tomadas, y determinar si se cumplen las especificaciones de linealidad. Detallar el método de cálculo empleado y el resultado obtenido.

**A graph with blue dots

Description automatically generated**

**5.3.- COMPROBACIÓN DEL AJUSTE DE CMRR**

Con objeto de comprobar el efecto del ajuste del CMRR en alterna;

Desconectar el transductor y conectar a la entrada del amplificador el generador de funciones con una señal alterna en modo común de 1Vpp y 60Hz.

1. Medir con el osciloscopio la tensión alterna de 60Hz a la salida del acondicionador. Para la medida conectar la señal de salida de sincronismo del generador de funciones a la entrada de trigger externo del osciloscopio, y configurarlo con disparo por trigger externo.

Vout = 148mV

1. Desajustar el CMRR hasta que obtengamos a la salida del acondicionador una tensión de 100 m Vpp. En estas condiciones determinar el valor del conjunto R7+R8.

R7+R8 = 4k6

1. Indicar las conclusiones acerca de la conveniencia del ajuste del CMRR.


El ajuste del CMRR rechaza señales tanto en continua como en alterna.

**6.- ESPECIFICACIONES.**

Se adjuntan especificaciones correspondientes a los siguientes componentes o material utilizado:

- Célula de carga de 2 kg F.E. (modelo CCS).

- Amplificador Operacional OP07.



400 ±15

350 ±

(1) Tolerancia de la sensibilidad: 10%

Valor gravedad en Barcelona: 9,8030826 m/s2

Nota: considerar que la célula de carga utilizada en la práctica corresponde a la identificada en la columna CCS. Siendo el resto de especificaciones las detalladas en la primera columna. Estas especificaciones no tienen por qué corresponder exactamente a la célula de la práctica, ya que las células no son todas iguales. Las especificaciones referentes a la sensibilidad si son comunes a todas las células de los módulos de prácticas.